## 封面
标 准 作 业 指 导 书（SOP）
标题: | Fi-P热熔牙胶充填机 |  | 作业指导书 |  | 编号: | ZMN-YF-AR1-02-001 |  |  | 总页数： | 共 17 页
分发部门：
热熔牙胶机线 |  | 自动化工程部 |  | 品管部 |  |  | 研发中心
序号 | 阶段/版本 | 修订日期 | 修订内容 |  |  | 序号 | 阶段/版本 | 修订日期 | 修订内容
1 | A | 2018-10-31 | 试产首次发布。 |  |  | 13
2 | B | 2019-07-02 | 整机检测修正。 |  |  | 14
3 | 生产/C | 2020-08-17 | 根据实际生产更改作业内容，更改文件编号。 |  |  | 15
4 | 生产/D | 2021-10-12 | 根据设计变更，发热针由原来老化1h改为0.5h。 |  |  | 16
5 | 生产/E | 2023-12-29 | 新增螺钉固定扭力要求，更改发热针检测温度范围。 |  |  | 17
6 | 生产/E.1 | 2024-11-01 | 更新检验要求、减少充电板固定螺钉为2颗 |  |  | 18
7 | 生产/E.2 | 2026-04-13 | 底座点黑胶改为704胶 |  |  | 19
8 | [5 empty] | 20
9 | [5 empty] | 21
10 | [5 empty] | 22
11 | [5 empty] | 23
12 | [5 empty] | 24
编制： |  |  |  | 生产审核： |  |  |  | 批准：

## 流程1
标 准 作 业 指 导 书 |  | 生效日期:2026-4-13
编号: ZMN-YF-AR1-02-001
工序名 | Fi-P热熔牙胶充填机流程图 | 阶段/版本:生产/E.2
|  | 1 | 17
1、适用范围：Fi-P热熔牙胶充填机
2、流程图
3、备注：
作业开始
作业工序
检查工序
关键工序
作业结束
开始
10
装充电底座
电池检测
稳定性测试
40
装电池
装主板
60
80
整机检测
90
打印
100
110
配随机资料
120
包装配件
包装
结束
50
显示屏安装
整机装配
30
70
特殊过程
20

## 2
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Fi-P | 工序名称： | 装充电底座1 | 工序号： |  | 10-1 | 编号： | ZMN-YF-AR1-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产/E.2 | 页次： | 2
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | 充电上盖A |  | 99.02.28.175 |  | 1个
[10 empty] | 2 | 充电底座A |  | 99.02.28.176 |  | 1个
[10 empty] | 3 | LED.C配重块 |  | 11.02.02.001 |  | 2个
[10 empty] | 4 | 十字槽盘头自攻带（Φ9）垫螺钉/ST3*8 DIN968-2002 |  | 11.91.01.019 |  | 2颗
[10 empty] | 5 | 十字槽盘头自攻带垫螺钉/ST2.6*8 |  | 99.02.28.193 |  | 2颗
[9 empty] | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
[10 empty] | 1 | 电动螺丝刀 |  |  | 扭力：4.4-4.6 kgf.cm
| 检查充电座上、下盖，要求丝印正确、清晰完整，表面无刮痕，斑点等外观不良。 |  |  | 确认后将配重块装入到底座上，然后取十字槽盘头自攻带（Φ9）垫螺钉（ST3*8 DIN968-2002)将配重块固紧，固紧后无松动。 扭力：4.4-4.6 kgf.cm |  | 取一块充电板，将充电板DC插头卡入充电座下盖，然后取2颗十字槽盘头自攻带垫螺钉（ST2.6*8）将充电板固定，要求螺钉无滑牙。 扭力：2.4-2.6 kgf.cm |  |  |  | 2 | 电动螺丝刀 |  |  | 扭力：2.4-2.6 kgf.cm
3
4
5
6
7
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、作业前，先打开防静电报警器，要求报警器报警。将防静电手环戴在手腕上并与报警器接通，此时要求报警器无报警提示。
红
黑

## 3
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Fi-P | 工序名称： | 装充电底座2 | 工序号： |  | 10-2 | 编号： | ZMN-YF-AR1-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产/E.2 | 页次： | 3
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | 自粘机脚/RF8-2.6A |  | 13.00.13.002 |  | 4个
[10 empty] | 2 | 704硅胶 |  | 19.01.003 |  | /
[10 empty] | 3 | 发热笔充电连接板 |  | 99.02.28.139 |  | 1块
[10 empty] | 4 | FFC软排线(1*10*60*B3/5) |  | 99.02.29.414 |  | 1根
[10 empty] | 5 | 十字槽盘头自攻螺钉/PA2.6*8 D=4.5 黑色 |  |  |  | 4颗
6
[9 empty] | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
| 取一块发热笔充电连接板和一根FFC软排线(1.0×10×60×B3/5)，先将FFC软排线插座上面的卡扣往上掰松，然后将排线插入，排线一定要插到位，再压紧卡扣且卡紧后无松动。 |  |  | 用螺丝刀把装好FFC排线的充电连接板组装好。 |  | 安装好FFC软排线后，将发热笔充电连接板卡紧在充电座上盖中，然后用704硅胶分别将两边的卡缝粘紧。 |  |  |  | 1 | 电动螺丝刀 |  |  | 扭力：2.4-2.6kgf.cm
[10 empty] | 2 | 螺丝刀 |  |  | /
4
5
6
7
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、作业前，先打开防静电报警器，要求报警器报警。将防静电手环戴在手腕上并与报警器接通，此时要求报警器无报警提示。 2、充电座底座和上下盖配合要求无明显缝隙。 3、底座标签要贴正，不能贴歪、贴反。
| 黑胶固化后，将发热笔充电板上的FFC软排线插座卡扣往上掰松，然后将FFC软排线(1.0×10×60×B3/5)的另一端插进去，排线要插到位，最后卡紧卡扣，且卡扣卡紧后无松动。 |  |  | 将上下盖对准合紧，接着打上4颗十字槽盘头自攻螺钉（PA2.6*8 D=4.5 黑色），贴上4个自粘机脚,要求机脚贴正在框内，不能歪斜。 电动螺丝刀扭力：2.4-2.6kgf.cm |  | 装好螺钉后，要求充电指示灯和充电插头与机壳紧密贴合，检查铜片无歪斜。
红
黑
卡扣
704硅胶

## 4
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Fi-P | 工序名称： | 显示屏安装 | 工序号： |  | 20 | 编号： | ZMN-YF-AR1-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产/E.2 | 页次： | 4
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | 液晶支架/Fi-P |  | 99.02.28.173 |  | 1个
[10 empty] | 2 | 双面胶 |  | 99.02.28.177 |  | 1块
[10 empty] | 3 | OLED/1760-MF1-A |  | 99.02.28.075 |  | 1块
[10 empty] | 4 | 发热笔主板 |  | 99.02.28.142 |  | 1块
5
[9 empty] | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
[10 empty] | 1 | 电烙铁 |  | / | 设定温度：260-300℃
| 取烧好代码的发热笔主板，将液晶支架熔接到主板上。要求液晶支架有缺口的一端朝开机按键这边，使液晶支架上的两个定位点与发热笔主板上的两个孔对准压紧，使液晶支架紧贴电路板。 |  |  | 将发热笔主板翻转过来，然后使用电烙铁将液晶支架的两个固定点融化（如图红圈处），使液晶支架紧固在主板上。 |  | 将双面胶沿着液晶支架边沿紧贴，要求双面胶不可以超出液晶支架边沿。 |  |  |  | 2
3
4
5
6
7
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、作业前，先打开防静电报警器，要求报警器报警。将防静电手环戴在手腕上并与报警器接通，此时要求报警器无报警提示。 2、OLED排线不能装反。 3、使用电烙铁焊接液晶支架上的固定点时，电烙铁的温度设置为260-300℃，温度不能过高。 4、液晶支架方向不能装反。
| 将主板上的FPC插座的插头往外拔松，然后将OLED屏的排线插入插座，插到位后将卡扣往里扣紧，要求插排线的时候，OLED屏是朝下的，排线要插到位且不能插反。 |  |  | 随后将双面胶的隔离纸撕开，并将OLED显示屏翻转沿着边沿贴紧，注意支架上有缺口的一端对应OLED屏有排线的一端。
红
黑
缺口端

## 5
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Fi-P | 工序名称： | 电池检测 | 工序号： |  | 30 | 编号： | ZMN-YF-AR1-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产/E.2 | 页次： | 5
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | 热熔牙胶发热笔电池 |  | 99.02.28.123 |  | 1块
2
3
4
5
[9 empty] | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
[10 empty] | 1 | 万用表 |  | / | /
| 将电池检测工装的红色插头接到万用表的电压测试口，黑色插头接到万用表的COM口，如图箭头所示。然后将万用表调至电压档。 |  |  | 将电池如图所示把电池尾部插入电池测试工装内，要求万用表显示电压不小于3.4V。 | [5 empty] | 2
3
4
5
6
7
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  |  |  |  | 生产要求及注意事项
1、检测时，万用表的表笔不能插反，档位不能调错。
红
黑
缺口端
缺口端

## 6
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Fi-P | 工序名称： | 装电池 | 工序号： |  | 40 | 编号： | ZMN-YF-AR1-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产/E.2 | 页次： | 6
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | 电池套 |  | 99.02.28.174 |  | 1个
[10 empty] | 2 | 十字槽盘头螺钉/PM2*4 D=3.5 黑色 |  | 99.02.28.194 |  | 1颗
[10 empty] | 3 | 充电插座套A |  | 99.02.28.172 |  | 1个
4
5
6
7
| 取一个充电插座套A，检查上面的螺纹是否正常，边框是否有毛刺。 |  |  | 取充电插座套A，将插座套A装在已经通过检测的电池充电插头上，插座套拧螺钉的一面朝上，且拧螺钉的一端放置在电池插头面积大的一端，装好后的充电插座套，插座套不能超出电池的大小。 |  | 将电池插入电池套内，使充电插座套与电池套持平，然后使用一颗十字槽盘头螺钉（PM2*4 D=3.5 黑色）将电池插座套固定，要求螺钉打到位，无滑牙。 扭力：1.4-1.6kgf.cm |  |  | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
[10 empty] | 1 | 电动螺丝刀 |  |  | 扭力：1.4-1.6 kgf.cm
2
3
4
5
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、充电插座套上的螺钉打到位，不能有滑牙。 2、使用电动螺丝刀时，不能打滑戳到电池的铜片。
红
黑
螺钉孔

## 7
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Fi-P | 工序名称： | 装主板 | 工序号： |  | 50 | 编号： | ZMN-YF-AR1-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产/E.2 | 页次： | 7
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | 发热笔上盖 |  | 99.02.28.168 |  | 1个
[10 empty] | 2 | 发热笔下盖 |  | 99.02.28.169 |  | 1个
[10 empty] | 3 | 功能按键/电源按键 |  | 99.02.28.170 |  | 各1个
[10 empty] | 4 | 十字槽盘头螺钉/PM2*6 D=3.5 黑色 |  | 99.02.28.171 |  | 1个
[10 empty] | 5 | 发热笔液晶缓冲棉 |  | 99.02.28.190 |  | 1块
[9 empty] | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
[10 empty] | 1 | 电动螺丝刀 |  |  | 扭力：1.2-1.5 kgf.cm
| 检查上下盖的外观，要求丝印正确、清晰完整，表面无刮痕，透镜无花纹、斑点等不良外观。 |  |  | 检查按键有无毛刺和外观不良。 |  | 将液晶缓冲棉与显示屏透镜的边沿对准贴紧，缓冲棉不能贴歪，然后装上功能按键，功能按键有平直的一端朝向笔头一端，接着将电源按键装上，电源按键有卡缝的一端是朝向有螺纹柱的一端 。 |  |  |  | 2
3
4
5
6
7
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、作业前，先打开防静电报警器，要求报警器报警。将防静电手环戴在手腕上并与报警器接通，此时要求报警器无报警提示。
| 将液晶显示屏上的防尘膜撕掉，然后将其按照机壳对应的卡缝安装到发热笔上盖中，电路板有按键和液晶显示屏的一面朝下。 |  |  | 用发热笔下盖与装好电路主板的上盖对齐合拢，然后取十字槽盘头螺钉（PM2*6 D=3.5 黑色）顺时针拧紧，拧紧后检查按键是否灵敏，恢复顺畅。看缓冲棉是否有漏出，液晶屏及透镜是否有灰尘和杂质。电动螺丝刀扭力：1.2-1.5kgf.cm |  | 取准备好的发热笔金属装饰圈和手柄，确认装饰圈无外观不良，如电镀脱落等问题
红
黑
电源按键
缓冲棉
功能按键
平直线
卡缝

## 8
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Fi-P | 工序名称： | 整机装配 | 工序号： |  | 60 | 编号： | ZMN-YF-AR1-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产/E.2 | 页次： | 8
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | 发热笔装饰圈 |  | 99.02.28.165 |  | 1个
[10 empty] | 2 | 发热笔金属头 |  | 99.02.28.164 |  | 1个
[10 empty] | 3 | 十字槽平薄头螺钉/CM1.6*4 D=3*0.6 黑色 |  | 99.02.28.196 |  | 2颗
[10 empty] | 4 |  |  | 99.02.28.195
5
[9 empty] | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
[10 empty] | 1 | 电动螺丝刀 |  |  | 扭力：1.0-1.1 kgf.cm
| 然后将发热笔金属装饰圈套紧在发热笔头部，注意装饰圈稍微宽大的一端是在笔的里边。 |  |  | 检查金属头有无外观不良。 |  | 取一颗十字槽平薄头螺钉（CM1.6*4 D=3*0.6 黑色）将上盖固定到电路板上，平薄螺钉要拧得到位，不得有明显的突出，注意此时下盖螺钉不拧，然后套进金属头，金属头上有缺口的一端对准上盖的螺钉插进去，使金属头与装饰圈紧密靠紧。电动螺丝刀扭力：1.0-1.1kgf.cm |  |  |  | 2
3
4
5
6
7
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、固定螺钉前用测力计测试电动螺丝刀力矩在1.0-1.1kgf.cm之间。 2、金属头上的螺钉不能有滑牙。 3、安装金属头时，金属头不能装反。
| 翻转到下盖螺钉处，把下盖的平薄螺钉拧紧，拧紧后，平薄螺钉无突出。要求金属头打螺钉的一端必须在笔的背面。 |  |  | 取手柄电池套筒和手柄主机对齐拧紧，要求上下手柄对齐，手柄按键、透镜、套筒螺钉在同一直线上。 |  | 装好的整机如图所示。
红
黑
缺口

## 9
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Fi-P | 工序名称： | 稳定性测试1 | 工序号： |  | 70-1 | 编号： | ZMN-YF-AR1-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产/E.2 | 页次： | 9
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | 电源适配器 |  | 12.12.01.450 |  | 1个
[10 empty] | 2 | 电源插头 |  | 选配 |  | 1个
3
4
5
[9 empty] | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
1
| 将电源取出，检查无刮痕、破损等不良后，根据订单要求安装相应的插头，如上图所示。 |  |  | 将装好插头的电源适配器插入到测试架上到插座内。此时要求电源适配的指示灯亮。 |  | 将组装好的充电底座与电源适配器连通，底座指示灯黄绿交替闪烁。 |  |  |  | 2
3
4
5
6
7
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、老化设置的温度值必须为150℃，不能设置为其它值。 2、每种发热针只能老化0.5小时，时间不能过长。
| 取组装好的主机，将配机发热针装到主机上，然后短按电源键开机，并将温度设置为150℃，按住功能按键，要求温度上升到150℃，且蜂鸣器发出清脆的“嘀嗒嘀嗒”响声。 |  |  | 确认后，同时按住电源键和功能按键5秒钟，直至显示屏的“150℃”变成“150T”此时主机进入自动老化测试模式。 |  | 将主机设置为自动测试模式后，然后将主机整齐放在充电座上。主机边进行测试边进行充电。每隔0.5小时更换一种配机发热针，四种发热针共老化两个小时。检测完成后，将主机整齐摆放到周转盘。
红
黑
功能按键

## 10
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Fi-P | 工序名称： | 稳定性测试2 | 工序号： |  | 70-2 | 编号： | ZMN-YF-AR1-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产/E.2 | 页次： | 10
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
1
2
3
4
5
[9 empty] | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
[10 empty] | 1 | 电流检测工装 |  | / | /
| 将电源适配器通电并与电压测试工具连接。要求电压表显示的电压值在14.25V-15.75V之内，如图所示。 | [8 empty] | 2 | 万用表 |  | / | /
3
4
5
6
7
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、检测时，万用表表笔不能插反。 2、电源输出电压要求在14.25-15.75V之间。电源要求100%进行检测
红
黑

## 11
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Fi-P | 工序名称： | 整机检测1 | 工序号： |  | 80-1 | 编号： | ZMN-YF-AR1-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产/E.2 | 页次： | 11
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | 操作二维码（中文机器） |  |  |  | 1张
2
3
4
5
[9 empty] | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
[10 empty] | 1 |  |  | /
| 检查地座机壳外观有没有杂质或刮伤，充电铜片有没有歪斜。 |  |  | 检查底座有没有漏打螺钉，标签字是否清晰和正确，有没有漏机脚或者没粘紧。 |  | 然后在底座的logo傍边贴上操作二维码（该步骤只适用于中文机器)。 |  |  |  | 2 |  |  | /
3
4
5
6
7
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、检测时，万用表表笔不能插反。 2、电源输出电压要求在14.5-15.3V之间。电源要求100%进行检测
将检测良好的底座放入周转盘中。
红
黑

## 12
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Fi-P | 工序名称： | 整机检测2 | 工序号： |  | 80-2 | 编号： | ZMN-YF-AR1-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产/E.2 | 页次： | 12
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
1
2
3
4
5
[9 empty] | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
[10 empty] | 1 | 测试工作尖 |  | / | /
| 检查机器表面，要求无脏污、划痕；丝印要求清晰、完整；左右盖配合要求无明显缝隙，不能漏螺钉；摇动主机，要求无异物撞击的响声；将发热笔放置到充电底座上时，显示屏正面朝上，显示屏不能偏移超20%。 |  |  | 短按开机键开机，要求按键灵敏，恢复顺畅，每个档位能调节预设温度值之间循环设置，显示屏能正常显示无花点、污点或缺笔画等的不良； 按动加热按键要求按键灵敏，恢复顺畅。 |  | 电池壳螺钉与开机按键在一条直线上； 检查金属环，不能转动金属环为合格。 |  |  |  | 2 | 数字温度表 |  | / | /
3
4
5
6
7
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、检查外观丝印、序列号、标识等不能有异常，否则为不合格； 2、每个温度档位都要显示到，字符不能缺画、黑点等不良； 3、工作尖温度上升范围要在115℃-180℃之间为合格； 4、出厂设置字符显示为右手操作显示方向
| 将工作尖接插在主机上并反复插拔2次确定顺畅无异常，将数字温度表设置为“MAX”模式，发热笔设置到150℃档，将温度表的热电偶测试端与发热针尖端紧贴，再按住功能按键开始加热，同时手柄发出“滴答滴答”声，温度逐渐上升，且显示的最大温度值在115℃-180℃之间为合格。 |  |  | 当工作尖的温度上升到最大后会开始下降，要求下降过程中不能出现明显的数值跳变，否则为不合格。 |  | 长按开关键，机器能正常关机，然后长按开机键，要求能正常开机且显示屏的显示方向翻转；出厂设置字符显示为右手操作显示方向；检测合格后装入周转盘流转到下一工位。
红
黑

## 88 (hidden)
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | LED.B | 工序名称： | 检测主板1 | 工序号： |  | 50-1 | 编号： | ZMN/WI-01-034 |  |  | 版次： | C | 页次： | 8
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称 |  | 料号 |  | 用量
1
2
3
4
5
[9 empty] | 设备.工治具 | No. | 名称 |  | 规格 | 机器设定和操作条件
[10 empty] | 1 | 直流稳压电源 |  | / | /
| 取做完稳定性测试后确认为良的主板，将主板上的信号线取下。 |  |  | 将直流稳压电源的电压调节到3.6V，电流限定在1.0A。 |  | 将主板上的电源连线与稳压电源上的2P接头连接在一起时，要求同种颜色连接。此时，稳压源显示的待机电流要求小于0.04A。 |  |  |  | 2 | 电烙铁 |  | / | 设定温度：360-420℃
3
4
5
28
[9 empty] | 工位标杆：/ |  |  |  | 标杆工时：/
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 安全及注意事项
1、作业前，先打开防静电报警器，要求报警器报警。将防静电手环戴在手腕上并与报警器接通，此时要求报警器无报警提示。 2、要求按键灵敏，恢复顺畅，数码管及指示灯显示正常。
| 按动主板上的按键，要求按键灵敏，恢复顺畅；指示灯显示正常；数码管显示正常；蜂鸣器声音响亮且无刺耳的杂音。 |  |  | 开启机器，要求机器开机电流在0.4A-1.0A之间。 |  | 测试完成后检查聚光头，要求无余光，有余光则为不良品。
红
黑

## 99 (hidden)
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | LED.B | 工序名称： | 检测主板2 | 工序号： |  | 50-2 | 编号： | ZMN/WI-01-034 |  |  | 版次： | C | 页次： | 9
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称 |  | 料号 |  | 用量
1
2
3
4
5
[9 empty] | 设备.工治具 | No. | 名称 |  | 规格 | 机器设定和操作条件
[10 empty] | 1 | 直流稳压电源 |  | / | /
| 将稳压电源的电压调至3.2V，电流限流1.0A。 |  |  | 将稳压源电源接头接入主板，要求主板有数码管闪或蜂鸣器响等欠压报警提示。 | [5 empty] | 2
3
4
5
15
[9 empty] | 工位标杆：/ |  |  |  | 标杆工时：/
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 安全及注意事项
1、作业前，先打开防静电报警器，要求报警器报警。将防静电手环戴在手腕上并与报警器接通，此时要求报警器无报警提示。 2、要求在3.6V电压开机工作时，主板无欠压报警，3.2V电压开机工作时要求有欠压报警。 3、检测过程如有发现不良，必须如实记录在《光固化机调试检测记录表》中，并挑选出来。
红
黑

## 13
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Fi-P | 工序名称： | 打印 | 工序号： |  | 90 | 编号： | ZMN-YF-AR1-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产/E.2 | 页次： | 13
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | 保修卡/合格证 |  | 14.91.02.362/363 |  | 各1张
[10 empty] | 2 | 防伪查询标贴 |  | 14.03.99.033/035 |  | 1张
3
4
5
[9 empty] | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
[10 empty] | 1 | 电脑 |  | / | /
| 打开中文/英文条码打印软件，双击条码，在弹出的窗口输入主机序列号，并进行打印。（系统需录入机器内置识别码，并在识别码后加上机器缩写，例如“识别码+G/P/E”）注：内置识别码见注意事项第4点 |  |  | 将条码打印出来后，与实际主机上的号码进行核对，查看是否有打印错误，打印号码有不齐全的现象。 |  | 确认无误后，用扫描枪将条码扫描入打印程序上。 |  |  |  | 2 | 打印机 |  | / | /
[10 empty] | 3 | 扫描枪 |  | / | /
4
5
6
7
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、打印条码时要注意核对序列号，不能打错或漏打。 2、防伪查询标贴要求与主机一对一匹配。 3、内置码：按电源键→按住功能键不放→按电源键，显示屏显示喇叭图标→按功能键即可调出内置码。
| 取出防伪查询标贴，检查无印刷不良，用扫描枪将防伪查询标贴上的二维码扫描入打印程序。（此工序针对中文版机器） |  |  | 合格证用设定好的稿件修改日期后进行批量打印。
红
黑

## 14
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Fi-P | 工序名称： | 配随机资料 | 工序号： |  | 100 | 编号： | ZMN-YF-AR1-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产/E.2 | 页次： | 14
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | 大号自封袋 |  | 14.12.01.001 |  | 1个
[10 empty] | 2 | Fi-P说明书 |  | 14.02.11.001/002 |  | 1份
[10 empty] | 3 | 装箱单 |  | 14.04.09.001/002 |  | 1张
[10 empty] | 4 | 合格证 |  |  |  | 1张
[10 empty] | 5 | LOGO标贴 |  |  |  | 2份
[10 empty] | 6 | 快速使用指南 |  |  |  | 1份
7
| 取装箱单、合格证、LOGO标贴、快速使用指南和说明书。 |  |  | 确认无印刷不良，将LOGO标贴、装箱单、合格证、说明书和快速使用指南按从上往下的顺序摆放后装入自封袋内。要求不能多放。 |  |  |  |  | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
1
2
3
4
5
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、随机资料装入自封袋从上到下按：LOGO标贴→装箱单→合格证→说明书→快速使用指南。
红
黑

## 16
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Fi-P | 工序名称： | 包装1 | 工序号： |  | 120-1 | 编号： | ZMN-YF-AR1-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产/E.2 | 页次： | 16
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | 彩盒 |  |  |  | 1个
[10 empty] | 2 | 珍珠棉 |  |  |  | 1个
3
4
5
[9 empty] | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
1
| 取包装彩盒，检查彩盒表面，要求无脏污、破损；印刷清晰、正确。 |  |  | 确认后，取包装内衬，将包装内衬如图装入彩盒内。然后摆放整齐，待包装使用。 |  | 取包装好的发热针装到相应的位置，要求随机配送的四种型号的发热针不能漏放、错放，重复放。 |  |  |  | 2
3
4
5
6
7
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、底座标签要求与实际要求一致。
| 将开关电源整理整齐放入到珍珠棉对应凹槽内，插头朝下。如上图所示。 |  |  | 检查机器外观，要求无脏污、划痕和丝印不良；显示屏显示正常；按键灵敏，恢复顺畅；摇动机器，要求无异物撞击发出的声响。 |  | 确认后，将主机放入珍珠棉对应位置，如上图。
红
黑

## 15
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Fi-P | 工序名称： | 包装配件 | 工序号： |  | 110 | 编号： | ZMN-YF-AR1-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产/E.2 | 页次： | 15
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | Fi-P包装盒 |  | 14.01.11.001/002 |  | 1个
[10 empty] | 2 | 发热针包装盒 |  | 14.01.11.006 |  | 4个
[10 empty] | 3 | 工作尖隔热保护套 |  | 99.02.28.184 |  | 4个
[10 empty] | 4 | 125*80*0.07mm(灭菌标志)中 |  | 14.12.01.002 |  | 4个
[10 empty] | 5 | 包装内衬 |  | 14.11.11.002 |  | 1个
[10 empty] | 6 | 截止片 |  | 14.11.11.003 |  | 4个
[10 empty] | 7 |  |  | 14.11.11.004
| 将老化完成的发热针检查刻标是否完整，是否虚焊，尾部是否转动。 |  |  | 首先拿来一台组装好了的发热笔手柄，将发热笔的温度设置到150℃，然后将老化了的发热针末端插入发热笔金属头内，按住功能按键，要求发热笔手柄发出清脆的“滴答滴答”声，温度逐渐上升，放开功能键，温度逐渐下降，发热针尖端没有磨穿，没有发黑现象。 |  | 将一枚检测合格的发热针装入对应颜色的截止片。 |  |  | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
[10 empty] | 1 | FI-P手柄 |  |  | /
2
3
4
5
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、检测良好的发热针不能漏装截止片，而且截止片的颜色要和发热针的型号性对应，不能随便混装。 2、包装盒要求无脏污、破损；印刷清晰、正确。 3、随机配送的发热针有四种型号，包装时，标贴上的型号要与发热针上刻的型号要一致，不能混淆。 4、发热针标签和发热针刻标型号要对应，且发热针尖端没有磨穿，发热笔检测是不能有显示OPEN的发热针混入。
| 取发热针包装盒，检查确认无外观不良后，将发热针放入包装盒中，再取一个发热针隔热保护套放入包装盒相应的位置,然后合好上盖。 |  |  | 将包装好的发热针装到中号灭菌标志自封袋内。
红
黑

## 17
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Fi-P | 工序名称： | 包装2 | 工序号： |  | 120-2 | 编号： | ZMN-YF-AR1-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产/E.2 | 页次： | 17
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | 根管公众号二维码推广码 |  |  |  | 1张
2
3
4
5
[9 empty] | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
1
| 取底座，检查机脚、螺钉、丝印以及机器的外观。检查标签是否和实际生产要求一致，确认与实际生产要求一致后，放入到珍珠棉对应位置 |  |  | 摇动充电座，确认无异物撞击声发出后，放入到珍珠棉对应的位置上，如上图。 |  | 检查确认配机资料，要求无漏装、多装。 |  |  |  | 2
3
4
5
6
7
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、盖上盖子前，检查确认各配件，要求无漏装。 2、随机资料号码要求与实际一致。 3、防伪查询标贴要求与主机一对一匹配。
| 确认配件和随机资料齐全后盖上泡沫上盖，并将配机资料和根管公众号二维码推广码放在泡沫上，然后将包装盒上盖和下盖合上封口。 |  |  | 在包装盒对应位置处贴上与主机序列号对应的条码标签并抹平，标签贴在框内要贴正，且平齐。 |  | 在包装盒对应位置处贴上与主机对应匹配的防伪查询标贴并抹平，标贴要贴正，不能歪斜。
红
黑