## 封面
标 准 作 业 指 导 书（SOP）
标题: | Endo Pace根管预备机 |  | 作业指导书 |  | 编号: | ZMN-YF-AP14-02-001 |  |  | 总页数： | 共21页
分发部门：
洁牙机预装线 |  | 洁牙机A、B、C、D、E线 |  |  | 光固化A、B线 |  | 根管长度测量仪线 |  |  | 根管预备机线
工作尖线 |  | 换能器A、B、C、D、E线 |  |  |  | 手机线
序号 | 阶段/版本 | 修订日期 | 修订内容 |  |  | 序号 | 阶段/版本 | 修订日期 | 修订内容
1 | 试产/A | 2021-09-09 | 试产首次发布 |  |  | 12
2 | 试产/A.1 | 2021-10-29 | 增加充电电流检测、替换部分包装图片 |  |  | 13
3 | 试产/A.2 | 2021-11-30 | 1.增加驱动板焊接图示 2.电源适配器测试步骤 3.整机测试步骤扭矩参数设置调整为3.0Ncm |  |  | 14
4 | 生产/A | 2022-01-18 | 生产发布 |  |  | 15
5 | 生产/B | 2024-10-08 | 按生产实际更新作业内容 |  |  | 16
6 | 生产B.1 | 2025-01-04 | 定义开机键粘贴在整机在装壳前工位作业 |  |  | 17
7 | 生产B.2 | 2025-04-13 | 增加噪声检测 |  |  | 18
8 | 生产B.3 | 2025-06-10 | 增加往复模式检查 |  |  | 19
9 | 生产B.4 | 2026-04-27 | 补充装电池要求描述 |  |  | 20
10 | [5 empty] | 21
11 | [5 empty] | 22
编制： |  | 生产审核： |  | 品管审核： |  |  | 研发审核： |  | 批准：
骨刀机线

## 原封面 (hidden)
标 准 作 业 指 导 书
标题: | Woodpex Ⅲ 根测仪 |  | 作业指导书 |  |  |  | 编号: | ZMN/WI-01-012
首发版本: | A | 首发日期： | 2012-12-08 |  | 重审日期： |  |  |  | 总页数： | 共20页
编制： | 滕德锋 | 生产审核： | / | 品管审核： | / | 研发审核： | 庞乐 |  | 批准： | 邓庆坚
修订后版本 | 修订日期 | 修订页码 | 修订内容、理由 |  |  |  | 修订人 | 生产审核 | 品管审核 | 研发审核 | 批准
B | 2013-07-17 | 全部 | 生产流程变更 |  |  |  | 陈金宝 | 杨成远 | 邹明杰 | 陆贵山 | 苏俊
B.1 | 2014-09-22 | 6、11 | 变更测试工装的校准记录要求。
分发部门：
编制：: 洁牙机预装线; 生产审核：: 洁牙机A、B、C、D线; 品管审核：: 光固化A、B线; 研发审核：: 根测仪A线 | 打磨机A线 | 电蜡刀A线
工作尖A、B线 |  | 换能器A、B、C、D线

## 检测电阻 (hidden)
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Woodpex Ⅲ | 工序名称： | 检测电阻 | 工序号： |  | 20 | 编号： | ZMN/WI-01-012 |  |  | 版次： | A | 页次： | 2
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称 |  | 料号 |  | 用量
[10 empty] | 1 | 0805贴片电阻 |  | / |  | 依实际定
[10 empty] | 2 | 黑胶 |  | 19.01.003 |  | 适量
3
4
5
[9 empty] | 设备.工治具 | No. | 名称 |  | 规格 | 机器设定和操作条件
[10 empty] | 1 | FLUKE 8808A万用表 |  | / | /
| 取主板，用打磨机擦除主板U2、U3芯片上的字迹。擦去字迹后，用吹气枪或抹布将电路板清洁干净。 |  |  | 打磨芯片后，在电池插座及电容焊点位置涂适量黑胶固定。 |  | 将万用表选择电阻档，用万用表表笔测量主板的1#、2#测试点。 |  |  |  | 2 | 电烙铁 |  | / | 设定温度：360-420℃
[10 empty] | 3 | 镊子 |  | / | /
[10 empty] | 4 | 打磨机 |  | / | /
[10 empty] | 5 | 注射器 |  | / | /
70.5
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 安全及注意事项
[9 empty] | 阻值调整表 | R22 |  | R15 | R14 | 1、作业前，先打开防静电报警器，要求报警器报警。将防静电手环戴在手腕上并与报警器接通，此时要求报警器无报警提示。 2、要求严格按照附表校准电阻值。
[10 empty] | 5.54K |  | 60Ω | 空
[10 empty] | 5.55K |  | 51Ω | 空
[10 empty] | 5.56K |  | 43Ω | 空
[10 empty] | 5.57K |  | 33Ω | 空
[10 empty] | 5.58K |  | 20Ω | 空
[10 empty] | 5.59K |  | 10Ω | 空
[10 empty] | 5.60K |  | 0Ω | 空
| 查看万用表显示的电阻，要求范围在5.59K-5.61K之间。 |  |  | 电阻值不在要求范围内的主板，按照“阻值调整表”焊接R14或R15电阻。焊接完成后，要求重新确认电阻值范围。 | [5 empty] | 5.61K |  | 0Ω | 3M
[10 empty] | 5.62K |  | 0Ω | 1.5M
[10 empty] | 5.63K |  | 0Ω | 1M
[10 empty] | 5.64K |  | 0Ω | 820K
[10 empty] | 5.65K |  | 0Ω | 620K
[10 empty] | 5.66K |  | 0Ω | 510K
红
黑

## 流程1
标 准 作 业 指 导 书 |  | 生效日期:2026-5-1
编号:ZMN-YF-AP14-02-001
工序名 | Endo Pace根管预备机生产流程图 | 阶段/版本：生产B.3
|  | 1 | 21
1、适用范围：Endo Pace根管预备机
2、流程图
3、备注：
作业开始
作业工序
检查工序
关键工序
作业结束
开始
80
结束
电机焊接
组装电机
底座装配
稳定性测试
配随机资料
手柄装配
整机检测
50
70
打印
90
100
包装
40
60
20
特殊过程
30
刻标
写程序
10

## 调试校准 (hidden)
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Woodpex Ⅲ | 工序名称： | 调试主板1 | 工序号： |  | 50-1 | 编号： | ZMN/WI-01-012 |  |  | 版次： | A | 页次： | 7
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称 |  | 料号 |  | 用量
1
2
3
4
5
[9 empty] | 设备.工治具 | No. | 名称 |  | 规格 | 机器设定和操作条件
[10 empty] | 1 | 测试台 |  | / | /
| 将测试台与电脑通过串口连接，然后接通测试台电源，并按下测试台的S3按钮，S1、S2保持弹起状态。 |  |  | 启动测试程序，选择相对应的串口，然后点击“打开串口”。 |  | 将主板的JP2端口插入测试台的活动插座，锁紧插座，再点击“调试”按钮开始调试。 |  |  |  | 2 | 电脑 |  | / | /
3
4
5
130
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 安全及注意事项
1、作业时，要求佩戴静电手环，且静电手环必须戴在手腕上。 2、测试台由研发每月进行校准并进行相应的记录。
调试校准结束后，每个测量值误差在3%之内为合格，如大于3%，更改校准系数，点击“手动校准”按钮进行校准。
红
黑

## 2
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Endo Pace | 工序名称： | 写程序 | 工序号： |  | 10 | 编号： | ZMN-YF-AP14-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产B.3 | 页次： | 2
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
1
2
3
4
5
[9 empty] | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
1
| 取主板，检查黑色卡扣位置点有胶水。 |  |  | 取一个缓冲泡棉，按图中箭头，沿着主板边缘贴平，不能超出主板，缓冲泡棉需覆盖住图示箭头一排电阻，并用手将缓冲泡棉往下压，确保缓冲泡棉完全盖住电阻，注意不能挡住三个焊点。 |  | 打开FlyMcu软件，取一根pace烧写线和一个puls烧写转接口，插入USB串口，接着点击搜索相对应的串口。 |  |  |  | 2
3
4
5
6
7
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、作业前，先打开防静电报警器，要求报警器报警。将防静电手环戴在手腕上并与报警器接通，此时要求报警器无报警提示。
| 点击上方圈出来的按钮，在机扩手柄程序中选择相对应的程序。 |  |  | 取一个锂电池和一个夹子，先插锂电池再插Type-c口，再拿夹子夹住开关按键。 |  | 点击开始编程直到下方绿色进度条达到百分百并显示一切正常即可。
红
黑

## 3
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Endo Pace | 工序名称： | 电机焊接 | 工序号： |  | 20 | 编号： | ZMN-YF-AP14-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产B.3 | 页次： | 3
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | 电机 |  |  |  | 1个
[10 empty] | 2 | 机扩OP-十字联轴器 |  |  |  | 1个
3
4
5
[9 empty] | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
[10 empty] | 1 | 焊接机 |  |  | /
| 打开电脑，打开激光焊接软件，点击软件里的“文档管理”，选择E盘>打开机扩焊接专用>选择CIK电机。 |  |  | 调好电脑焊接程序后，焊接机控制面板选择装载4号波型。 |  | 将电机夹在卡盘上，理好电机电源线，套上电机十字联轴器，用工装定好焊接位置。 |  |  |  | 2 | 电机联轴器定位工装 |  |  | /
[10 empty] | 3 | 测力计和测力工装 |  |  | /
4
5
6
7
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、焊接时务必使用遮光眼镜。 2、焊接程序不能选择错，一定要设置波形和原点。 3、每一批前面焊接3个电机完成后，一定要先测力，测力合格再继续焊接。
| 调节焊接机激光头，对焊接部位对好焦距，点击位置清零（设置原点），点击启动焊接。 |  |  | 使用工装测试焊接是否牢靠，要求可承受轴向力大于500N，工装和电机轴要在一条直线上，不能歪斜。 |  | 检测焊接好的电机联轴器是否达到焊接要求。把齿轮顶到工装底部，要求刚好平齐，无缝隙，也不凸出。
红
黑

## 4
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Endo Pace | 工序名称： | 组装电机 | 工序号： |  | 30-1 | 编号： | ZMN-YF-AP14-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产B.3 | 页次： | 4
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | 钢珠环卡销 |  |  |  | 1个
[10 empty] | 2 | 钢珠卡圈 |  |  |  | 1个
[10 empty] | 3 | 电机连接件 |  |  |  | 1个
[10 empty] | 4 | Φ2mm钢珠 |  |  |  | 3颗
5
[9 empty] | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
[10 empty] | 1 | 手动压台（测压力） |  |  | /
| 取一Pace电机连接件，如图所示在卡销孔内涂上半圈厌氧胶。 |  |  | 放到压台的定位工装上，用手将卡销一端放到卡销口，保持垂直，并使用压力机将卡销压入卡销孔内，注意压到底即可，不能用力过大以免压穿。 |  | 检查卡销是否压伤电机连接件，用弯机头套入连接件，要求能顺畅套到底，不能被卡住。 |  |  |  | 2 | 6：1弯手机 |  |  | /
3
4
5
6
7
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、电机连接件装钢珠前，必须用弯机头检查卡销是否卡紧或压伤电机连接件。 2、卡销装入销钉孔时，不能歪斜松动。
| 将3颗Φ2mm钢珠装分别装进电机连接件的钢珠孔内。 |  |  | 并将钢珠卡圈压入，箍紧钢珠，注意：使钢珠卡圈的缺口对准销钉。 |  | 装好的电机连接件如图，再检查钢珠有没有漏装。
红
黑

## 5
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Endo Pace | 工序名称： | 组装电机 | 工序号： |  | 30-2 | 编号： | ZMN-YF-AP14-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产B.3 | 页次： | 5
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | M1.6×4十字槽盘头螺钉 |  |  |  | 2个
[10 empty] | 2 | M1.6*4(带耐落胶)十字槽盘头螺钉 |  |  |  | 3个
[10 empty] | 3 | 单端线 |  |  |  | 1根
[10 empty] | 4 | 厌氧胶 |  |  |  | 适量
5
6
[9 empty] | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
[10 empty] | 1 | 电动螺丝刀 |  |  | 扭力1.0~1.2kgf.cm
| 将Pace驱动板座套入电机底部。 |  |  | 取3颗M1.6*4(带耐落胶)十字槽盘头螺钉，打紧驱动板座（扭力设定为1.0~1.2kgf.cm)。 |  | 取打好驱动板座的电机，在如图箭头所示的两个孔内涂上厌氧胶，注意是与电机的三根线形成同一平面的两个孔，如图中红色直线所示。 |  |  |  | 2 | 电烙铁 |  |  | 温度：360℃-420℃
3
4
5
6
7
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、作业前，先打开防静电报警器，要求报警器报警。将防静电手环戴在手腕上并与报警器接通，此时要求报警器无报警提示。 2、要求不能漏放厌氧胶，螺钉也要打到位，且不能出现打滑。 3、单端子线焊接时，注意焊接位置，不要太靠前端而导致电路板不能卡入前端卡槽。
| 将电机连接件放到电机上，注意连接件左右两个螺钉槽对应放在涂有厌氧胶的两个孔，有卡销一面正对自己，此时电机的三根线在右侧。 |  |  | 取1颗CM1.6*4十字槽平薄头螺钉，按照箭头所示方向放入，然后打到卡销右侧的孔中，注意线尾朝卡销方向。 |  | 取1颗CM1.6*4十字槽平薄头螺钉将电机连接件另一侧打紧（扭力设定为1.0~1.2kgf.cm)，成品如图所示。
黑

## 6
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Endo Pace | 工序名称： | 组装电机 | 工序号： |  | 30-3 | 编号： | ZMN-YF-AP14-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产B.3 | 页次： | 6
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | 排线 |  |  |  | 1根
[10 empty] | 2 | 704胶 |  |  |  | 适量
3
4
5
[9 empty] | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
1
| 如图所示把排线插到驱动板上。 |  |  | 将插好排线的驱动板放到电机驱动板座上，注意箭头处的缺口对应电机的三根线。 |  | 将驱动板座的4个卡扣用工装压紧。 |  |  |  | 2
3
4
5
6
7
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、作业前，先打开防静电报警器，要求报警器报警。将防静电手环戴在手腕上并与报警器接通，此时要求报警器无报警提示。
| 取一个压好驱动板的电机和烧写好程序的主板插在一起。 |  |  | 按照如图4个点焊接。 |  | 在排线插口两端点704胶，需点到插口上方。
红
黑

## 7
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Endo Pace | 工序名称： | 手柄装配 | 工序号： |  | 40-1 | 编号： | ZMN-YF-AP14-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产B.3 | 页次： | 7
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | 电池 |  |  |  | 1个
[10 empty] | 2 | 按键背胶 |  |  |  | 1个
[10 empty] | 3 | 屏幕缓冲棉 |  |  |  | 1个
[10 empty] | 4 | 硅胶电源按键 |  |  |  | 1个
5
[9 empty] | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
1
| 取一片按键背胶，贴在电机连接件上。 |  |  | 把按键背胶保护层撕掉，将开关排线贴上去并压紧，再将主板推到合适位置，再把FPC粘到电机连接件上，严禁用手直接拿住FPC将FPC拉到对应位置。 |  | 检查按键连接线为平直状态，取一节茶色胶带，将排线和单端子排线贴紧，注意要贴到电机与连接件的衔接处。 |  |  |  | 2
3
4
5
6
7
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、作业前，先打开防静电报警器，要求报警器报警。将防静电手环戴在手腕上并与报警器接通，此时要求报警器无报警提示； 2、茶色胶带不能漏贴或者贴不紧； 3、此工序为整机组装线工序作业。
| 取一个贴好屏幕缓冲棉和装好硅胶电源按键的手柄上盖。 |  |  | 将贴好排线点好胶的手柄主板放入上盖，注意电机线往电机一侧放置，单端子排线放到电机侧面不能超出外壳边缘。再取一条缓冲泡棉粘贴在图示区域，箭头所指排阻必须覆盖完全。 |  | 然后插上电池，电池引线不能顶住元器件，特别是喇叭。
红
黑

## 8
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Endo Pace | 工序名称： | 手柄装配 | 工序号： |  | 40-2 | 编号： | ZMN-YF-AP14-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产B.3 | 页次： | 8
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | ST1.7*5十字槽平尾自攻螺钉（镀彩锌） |  |  |  | 1
[10 empty] | 2 | M2×2.5内六角沉头螺钉 |  |  |  | 3
[10 empty] | 3 | Φ12×Φ1的O型圈 |  |  |  | 1
[10 empty] | 4 | 手柄转盘 |  |  |  | 1
[10 empty] | 5 | 缓冲泡棉弹垫 |  |  |  | 1
[10 empty] | 6 | 手柄转盘座 |  |  |  | 1
7
| 将手柄下盖和上盖和紧，如果type-c口不对位，则用镊子轻轻拨动直到卡对位。 |  |  | 用电流测试工装插入合好盖的手柄type-c口检测充电电流，要求范围在0.36A-0.47A之间. |  | 取1颗ST1.7*5十字槽平尾自攻螺钉（镀彩锌）打紧（扭力设定为1.0~1.2kgf.cm)。 |  |  | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
[10 empty] | 1 | 电动螺丝刀 |  |  | 扭力1.0~1.2kgf.cm
[10 empty] | 2 | 电流测试工装 |  |  | /
3
4
5
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、作业前，先打开防静电报警器，要求报警器报警。将防静电手环戴在手腕上并与报警器接通，此时要求报警器无报警提示。 2、装配过程不能将外壳刮伤。
| 准备一个缓冲泡棉弹垫和一个手柄转盘座，将转盘座有台阶面的一端朝上放置，再将泡棉弹垫带背胶的面贴在转盘座上，然后扭上手柄。 |  |  | 取3颗M2×2.5内六角沉头螺钉，用内六角扳手拧紧内六角。 |  | 取Φ12×Φ1的O型圈均匀涂上凡士林，再装入手柄转盘上。

## 9
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Endo Pace | 工序名称： | 手柄装配 | 工序号： |  | 40-3 | 编号： | ZMN-YF-AP14-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产B.3 | 页次： | 9
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | 704胶水 |  |  | 适量
2
3
4
5
[9 empty] | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
1
| 将转盘卡入转盘座内，注意有O型圈方向朝下。 |  |  | 在手柄装盘座的螺纹上点入五分之一圈的704胶水，然后将固定环拧紧。 |  | 注意固定环要拧到底，不能留有缝隙和704胶水不能溢出。 |  |  |  | 2
3
4
5
6
7
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
红
黑

## 10
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Endo Pace | 工序名称： | 底座装配 | 工序号： |  | 50 | 编号： | ZMN-YF-AP14-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产B.3 | 页次： | 10
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | 充电座底盖 |  |  |  | 1个
[10 empty] | 2 | ST2.6×8自攻螺钉 |  |  |  | 4颗
[10 empty] | 3 | 自粘机脚 |  |  |  | 4个
4
5
6
7
| 取充电座上盖，检查无刮花、破损、杂质、色差，丝印良好无误。 |  |  | 取充电座底盖，检查无刮花、破损、杂质，外观良好无误。 |  | 然后在底盖螺钉孔分别放入4颗ST2.6×8盘头自攻螺钉，用电动螺丝刀打紧固定（扭力为3.0~3.2kgf.cm），要求装好的底座无缝隙和异响。 |  |  | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
[10 empty] | 1 | 电动螺丝刀 |  |  | 扭力3.0~3.2kgf.cm
2
3
4
5
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、作业前，先打开防静电报警器，要求报警器报警。将防静电手环戴在手腕上并与报警器接通，此时要求报警器无报警提示。 2、装配过程不能将外壳刮伤。
| 在底座4个机脚孔贴上自粘机脚。 |  |  | 确定底座没问题后，在底座如图所示的位置贴上“使用说明操作方法”二维码。（该步骤只用于中文机器）

## 11
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Endo Pace | 工序名称： | 稳定性测试 | 工序号： |  | 60-1 | 编号： | ZMN-YF-AP14-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产B.3 | 页次： | 11
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | 电源适配器 |  |  |  | 1个
2
3
4
5
[9 empty] | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
[10 empty] | 1 | 电源适配器检测工装 |  |  | 1个
| 取电源适配器，将适配器插到稳定性测试车中的插座上。 |  |  | 启动马达，听电机转动声音是否有异响,确认按键是否正常，屏幕显示是否缺笔划。 |  | 启动马达，听转动声音是否有异响,确认按键是否正常，屏幕显示是否缺笔划，按键灯是否都亮。 将组装好的手柄放到稳定性测试架上并将转速调到350RPM,3.0Ncm老化1小时。 |  |  |  | 2
3
4
5
6
7
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
| 老化结束后，给手柄充电，手柄屏幕显示充电图标闪烁表示正在充电，充电至三格停止闪烁，取下放入周转盘。 |  |  | 将电源DC插头插入电源适配器检测工装。检测电源输出电压，要求电源适配器检测工装的数字显示在4.75-5.1V之间。检测确认完成后，取下开关电源放到周转箱。
红
黑

## 12
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Endo Pace | 工序名称： | 稳定性测试 | 工序号： |  | 60-2 | 编号： | ZMN-YF-AP14-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产B.3 | 页次： | 12
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | 电源适配器 |  |  |  | 1个
2
3
4
5
[9 empty] | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
[10 empty] | 1 | 万用表 |  |  | 20V档
| 老化完成后再次检查机器，确认按键是否正常，，看程序将Ｍ３调节到4Ncm350rpm 完成后将手柄整齐的摆放到周转盘中。 |  |  | 检查手柄外观（丝印是否完整，是否有划伤) |  | 看内壁钢珠，内六角 |  |  |  | 2
3
4
5
6
7
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
红
黑

## 13
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Endo Pace | 工序名称： | 整机检测 | 工序号： |  | 70-1 | 编号： | ZMN-YF-AP14-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产B.3 | 页次： | 13
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | 凡士林/704胶 |  |  |  | 适量
[10 empty] | 2 | 手柄固定环 |  |  |  | 1个
[10 empty] | 3 | Φ12×Φ1 O型圈 |  |  |  | 1个
[10 empty] | 4 | 手柄转盘 |  |  |  | 1个
5
[9 empty] | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
1
| 在关机状态下，按住“-”键和开机键，再按“-”键查看程序版本和订单需求一致；根据生产订单号找到对应的弯机，在装弯机过程中注意看刻标是否完整，将弯机旋转插入。 |  |  | 在关机状态下先按+键再按电源键进行定位，再按P键再按开机键进入系统设置模式，通过P键调到校准模式，按“+/-”调到开启状态，按开机键确认进入校准模式。 |  | 在静音房中，将手柄转速设置为350 r/min，按照图示位置放置再声级计旁边按操作方法检测噪声值（测量时间为10s），要求：噪声值≤50dB为合格。噪声值在50~52dB的不合格品带载老化2min后注油吹干重新测试。不合格的退料处理。 |  |  |  | 2
3
4
5
6
7
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、注意O型圈不能漏涂凡士林。
| 手柄检测正反转的工装装入弯机头上，将M3调节到350rpm,4.0Ncm，按手柄开机键让手柄转动，然后用手慢慢捏紧工装，手柄能够在捏紧过程实现正反转，手柄在“正转-反转”、“反转-正转”瞬间，然后测试过载 |  |  | 将机器调节到往复模式，按下手柄开机按键，观察工装在正转-反转-正转之间进行交替运动，在交替运动进行1~2秒后，按下手柄开机按键，手柄停止转动。 测试转速和扭矩：将M2调节到350rpm，3.0Ncm，正转，（在空转时候不能有进度条） |  | 按下手柄开机键，让手柄工作转动，要求转速表显示在330rpm-365rpm之间。
红
黑

## 14
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Endo Pace | 工序名称： | 整机检测 | 工序号： |  | 70-2 | 编号： | ZMN-YF-AP14-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产B.3 | 页次： | 14
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
1
2
3
4
5
6
7
| 手柄在工作状态下，用手捏住动态扭矩测试仪输出端，直到手柄反转，手柄反转瞬间，扭矩传感器显示为0.025N.M-0.033N.M为合格。 |  |  | 取已自动关机的机器，在关机状态下，按住“-”键和开机键，再按“-”键查看程序版本和订单需求一致。 |  | 按住P键不放，同时按开机键，进入系统设置模式，通过P键调到恢复默认值模式，按“+/-”调到开启状态，按开机键恢复默认值。 |  |  | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
[10 empty] | 1 | 动态扭矩测试仪 |  |  | /
2
3
4
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、机器测试过程不能出现弯机头转动卡顿、转动不均匀，不能有沙哑杂声。 2、将手柄参数调好后，要求检测转速和扭矩时，至少要检测三次，且要求三次检测都在合格范围内，只要有一次不在合格范围内，手柄就不能打印包装。

## 15
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Endo Pace | 工序名称： | 整机检测 | 工序号： |  | 70-3 | 编号： | ZMN-YF-AP14-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产B.3 | 页次： | 15
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | 连接线 |  |  |  | 1个
[10 empty] | 2 | TPC厚塞子 |  |  |  | 1个
[10 empty] | 3 | 液晶透镜 |  |  |  | 1个
[10 empty] | 4 | 薄膜按键 |  |  |  | 1个
5
6
7
| 取一台根测仪，连上连接线，开机，能听到“嘀”一声，表明已连上根测并且有上图符号显示。 （中文机器不适用） |  |  | 根测连上测量线，白色端插入唇挂钩。取一根锉，插入弯机头，把唇挂钩和锉短接，观察根测屏幕显示上图符号，根测全部格数全亮，显示OVE,伴随持续的蜂鸣声。 （中文机器不适用） |  | 使用有机硅胶结构胶点胶，点胶时要对准手柄上的螺钉孔，胶量要求涂满螺钉孔的1/3即可。 |  |  | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
[10 empty] | 1 | 根测仪 |  |  | /
2
3
4
5
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
| 取TPC厚塞子，将厚塞子塞入（要求厚塞子按压平齐，不能掉出，厚塞子的颜色和生产手柄机壳的颜色一致） |  |  | 取气枪吹干净屏幕灰尘，放入液晶透镜，对准位置贴好压平薄膜按键。

## 16
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Endo Pace | 工序名称： | 打印 | 工序号： |  | 80 | 编号： | ZMN-YF-AP14-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产B.3 | 页次： | 16
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | 合格证 |  |  |  | 1张
[10 empty] | 2 | 防伪查询标贴（中文选配） |  |  |  | 1张
3
4
5
6
7
| 用抹布擦拭整机，确保无明显手印，无杂质，外观无刮花。检查机器螺钉固定打紧，没有漏螺钉。检查LOGO是否完整，检查底座标签上的UDI码与生产要求一致，底座标签的SN码与手柄一致，生产日期与合格证日期一致。 |  |  | 打开中文/英文条码标签文件，双击条码，在弹出的窗口扫描输入主机序列号，并进行打印。中文条码需要修改生产日期再打印。 |  | 确认无误后，用扫描枪将条码扫描入打印程序上。再将弯机头的序列号输入打印程序。 |  |  | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
[10 empty] | 1 | 周转盘 |  |  | /
2
3
4
5
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、打印条码时，要认真核对序列号不能漏输入、少输入，输入错。 2、防伪查询标贴要求与主机一对一匹配。（中文选配） 3、号码录入前，先将机器、充电座擦拭干净。确认螺钉完整，打紧到位，确认机器底座标签正确、完整。
| 中文机器取出防伪查询标贴，检查无印刷不良，用扫描枪将防伪查询标贴上的二维码扫描入防伪系统上。 |  |  | 确认主机序列号、弯机头序列号、机器内置码、防伪查询标贴序列号无误后，然后将机器和配件放入周转盘。

## 17
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Endo Pace | 工序名称： | 配随机资料 | 工序号： |  | 90 | 编号： | ZMN-YF-AP14-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产B.3 | 页次： | 17
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | 说明书 |  |  |  | 1本
[10 empty] | 2 | 装箱单 |  |  |  | 1张
[10 empty] | 3 | 自封袋 |  |  |  | 1个
[10 empty] | 4 | 硅胶塞子 |  |  |  | 1个
[10 empty] | 5 | 合格证 |  |  |  | 1张
[10 empty] | 6 | 保修卡 |  |  |  | 1张
7
| 取说明书、装箱单和弯手机警示卡，检查确认有无印刷不良。 |  |  | 确认无不良后将合格证装入自封袋内，并检查确认有无漏装资料。 |  | 将装好的随机资料放入与对应机器的周转盘中。 |  |  | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
1
2
3
4
5
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、随机资料装入自封袋从上到下按：装箱单→警示卡→说明书→合格证。 2、条码要与实物号码一一对应。

## 18
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Endo Pace | 工序名称： | 包装（中文适用） | 工序号： |  | 100-1 | 编号： | ZMN-YF-AP14-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产B.3 | 页次： | 18
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | 包装盒 |  |  |  | 1套
[10 empty] | 2 | Φ12×Φ1 O型圈 |  |  |  | 2个
[10 empty] | 3 | 注油嘴（配O型圈） |  |  |  | 1个
[10 empty] | 4 | 弯机头盒 |  |  |  | 1个
[10 empty] | 5 | 吸塑盒内衬 |  |  |  | 1个
6
7
| 取两个12*1的O型圈装入小自封袋中。 |  |  | 取包装盒和珍珠棉，检查确认包装盒印刷完整，无破损、脏污，将包装盒上下盖拆开。 |  | 取弯手机盒，放入吸塑盒内衬，再将注油嘴套O型圈放刻标朝上入内衬凹槽内，将与主机对应匹配的弯手机，装入弯手机盒内衬的凹槽，再将弯机头盒合上。 |  |  |  | 8
[9 empty] | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
1
2
3
4
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、注意不能多放、漏放配件。 2、包装盒要求无脏污、破损；印刷清晰、正确。
将装好自封袋的O型圈，测试合格的电源适配器。取电源与O型圈放入盒内，如图所示。

## 19
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Endo Pace | 工序名称： | 包装（中文适用） | 工序号： |  | 100-2 | 编号： | ZMN-YF-AP14-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产B.3 | 页次： | 19
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | 珍珠棉 |  |  |  | 1个
[10 empty] | 2 | 消毒盒标贴 |  |  |  | 2个
3
4
5
6
7
| 将弯机盒与配件盒放入彩盒底部 |  |  | 将已清洁的机器装入珍珠棉内对应位置，将珍珠棉放入包装盒内 |  | 将已清洁的底座放入珍珠棉对应位置 |  |  | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
1
2
3
4
5
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、上下合盖子前，检查确认各配件，要求无漏装。 2、手柄上盖正面型号标识需朝外。 3、条码标签上的号码要求与主机号码一致。 4、防伪查询标贴要求与主机一对一匹配。
| 把纸质资料放在珍珠棉上方 |  |  | 合上盖子后取与机器对应的条码标签、防伪查询标贴，按如图位置贴好。标贴要贴平齐，不能歪斜、褶皱。 |  | 最后在包装盒底部较长一边贴上透明标贴，位置如上图所示。

## 20
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Endo Pace | 工序名称： | 包装（英文适用） | 工序号： |  | 100-3 | 编号： | ZMN-YF-AP14-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产B.3 | 页次： | 20
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | 包装盒 |  |  |  | 1套
[10 empty] | 2 | 珍珠棉 |  |  |  | 1套
[10 empty] | 3 | 注油嘴（配O型圈） |  |  |  | 1个
[10 empty] | 4 | 弯机头盒 |  |  |  | 1个
[10 empty] | 5 | 吸塑盒内衬 |  |  |  | 1个
[10 empty] | 6 | Φ12×Φ1 O型圈 |  |  |  | 3个
[10 empty] | 7 | 弯机头硅胶套 |  |  |  | 2个
| 取两个12*1的O型圈装入小自封袋中。 |  |  | 取两个6:1弯机头硅胶套装入小号带消毒标识的自封袋中，要求不能混装1:1弯机头硅胶套，装入自封袋方向也如图方式装入。 中文订单：要求在自封袋上贴配件标贴，标贴不得遮挡134℃标识。 |  | 取一包合格的机扩薄膜。 |  |  |  | 8 | 机扩薄膜 |  |  |  | 1包
[9 empty] | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
1
2
3
4
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、注意不能多放、漏放配件。 2、包装盒要求无脏污、破损；印刷清晰、正确。
| 取包装盒和珍珠棉，检查确认包装盒印刷完整，无破损、脏污，将包装盒上盖打开。 |  |  | 取弯手机盒，放入吸塑盒内衬，再将注油嘴套O型圈放刻标朝上入内衬凹槽内，将与主机对应匹配的弯手机，装入弯手机盒内衬的凹槽，再将弯机头盒合上。 |  | 将装好自封袋的O型圈及硅胶套，测试合格的测量线，电源适配器。取电源放入盒内。

## 21
标 准 作 业 指 导 书( S O P )
产品型号： |  | Endo Pace | 工序名称： | 包装（英文适用） | 工序号： |  | 100-4 | 编号： | ZMN-YF-AP14-02-001 |  |  | 阶段/版本： | 生产B.3 | 页次： | 21
作 业 步 骤 图 示 和 说 明 | 步 骤 ❶ |  |  | 步 骤 ❷ |  | 步 骤 ❸ |  |  | 使用物料 | No. | 名称/规格 |  |  |  | 用量
[10 empty] | 1 | 珍珠棉 |  |  |  | 1个
[10 empty] | 2 | 消毒盒标贴 |  |  |  | 2个
3
4
5
6
7
| 将弯机盒与配件盒放入彩盒底部 |  |  | 将已清洁的底座放入珍珠棉对应位置，将珍珠棉放入包装盒内。 |  | 将已清洁的机器装入珍珠棉内对应位置，将珍珠棉放入包装盒内。 |  |  | 设备.工治具 | No. | 名称 |  |  | 机器设定和操作条件
1
2
3
4
5
| 步 骤 ❹ |  |  | 步 骤 ❺ |  | 步 骤 ❻ |  |  | 生产要求及注意事项
1、上下合盖子前，检查确认各配件，要求无漏装。 2、手柄上盖正面型号标识需朝外。 3、随机资料号码要求与实际一致。 4、条码标签上的号码要求与主机号码一致。
| 把纸质资料放在珍珠棉上方 |  |  | 合上盖子后取与机器对应的条码标签按如图位置贴好。标贴要贴平齐，不能歪斜、褶皱。 |  | 最后在包装盒底部较长一边贴上透明标贴，位置如上图所示。